## Sheet1
外周介入（其他部位）
序号 | 名称 |  | 单位 | 预算单价 | 供应商报价（标注挂网价下浮率） | 规格型号 | 参数
1 | 刻痕球囊扩张导管 |  | 套 | 7900 |  | 全规格 | *本产品为一种带刻痕功能的球囊扩张导管，由球囊导管和刻痕件（横截面为三角形）两部分组成。*3条刻痕件*产品为整体交换型双腔导管非顺应性球囊，由末端、球囊、显影环、刻痕件、内腔管、双腔管、导管加强件和座构成。环氧乙烷灭菌、一次性使用，货架有效期3年。
1*该产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、腘下动脉和肾动脉内的病变，并用于自体或人工动静脉透析瘘管的阻塞性病变的治疗。*全系兼容0.035in导丝*命名压8atm-24tam公差为±10%，高压球囊*防滑动球囊球囊*推送杆50cm-130cm球囊直径4mm-8mm，球囊长度20mm-80mm本品的三角刻痕丝可定向扩张定向刻痕，进行有序的有效扩张，相比常规普通球囊可减少对血管斑块的随机挤压，高效扩张效果，减少夹层发生，明显提升即刻管腔获得，减少血管残余狭窄。
2*该产品独特的镍钛绕簧技术确保球囊保持原有的柔顺性，可更好的通过成角血管。
3*本品为压力聚焦类球囊中最高RBP 20ATM，可更好应对复杂病变。
4*当前国产独家新设计理念，可帮助临床医生更好进行血管预处理；其35系统为国内首家，具有独一的临床特性。
5*独家研发，安全有效，规格型号齐全，在临床使用上效果与进口产品相当甚至优越
| 刻痕球囊扩张导管 |  | 套 | 11900 |  | 全规格 | *产品为整体交换型非顺应性球囊，由末端、球囊、显影环、刻痕件、内腔管、双腔管、导管加强件和座构成。环氧乙烷灭菌、一次性使用，货架有效期3年。
*该产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、腘下动脉和肾动脉内的病变，并用于自体或人工动静脉透析瘘管的阻塞性病变的治疗。*全系兼容0.018in导丝*命名压8atm-24tam公差为±10%，高压球囊*防滑动球囊球囊*推送杆50cm-130cm球囊直径4mm-8mm，球囊长度20mm-80mm。定向刻痕六边形展示1*该产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、腘下动脉和肾动脉内的病变，并用于自体或人工动静脉透析瘘管的阻塞性病变的治疗。*全系兼容0.018in导丝*命名压8atm-24tam公差为±10%，高压球囊*防滑动球囊球囊*推送杆50cm-130cm球囊直径4mm-8mm，球囊长度20mm-80mm本品的三角刻痕丝可定向扩张定向刻痕，进行有序的有效扩张，相比常规普通球囊可减少对血管斑块的随机挤压，高效扩张效果，减少夹层发生，明显提升即刻管腔获得，减少血管残余狭窄。
2*该产品独特的镍钛绕簧技术确保球囊保持原有的柔顺性，可更好的通过成角血管。
3*本品为压力聚焦类球囊中最高RBP 20ATM，可更好应对复杂病变。
4*当前国产独家新设计理念，可帮助临床医生更好进行血管预处理。
5*独家研发，安全有效，规格型号齐全，在临床使用上效果与进口产品相当甚至优越。
| 肾动脉支架系统 |  | 个 | 14500 |  | 全规格 | *该产品由RX型球囊扩张导管和预装支架组成。支架材料为AISI 316LVM不锈钢，涂有碳涂层(iCarbofilm)并带有铂金丝的不透射线标记点。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。*该产品用于先天性肾脏动脉闭合病变的治疗，还可用于血管未完全闭合病例（残留狭窄大于30%）或因带支架或不带支架的经皮腔内肾血管形成术（PTRA）所致的血管壁剥脱的治疗。*直径：5mm-7mm长度：12mm-17mm全系列兼容≤0.018in；兼容5F血管鞘；6F导引导管。命名压：8tam；爆破压：15atm
| 外周血管支架系统 |  | 个 | 14700 |  | 全规格 | 1*.产品组成：该产品由输送系统和支架两部分组成，支架装在可扩张半顺应性OTW球囊导管上并带有远近端各１个铂金丝的不透射线点。
2*.产品材质：支架为钴铬合金（L605）支架，具有生物诱导碳涂层（iCarbofilm)。
3*.产品用途：用于外周血管的动脉粥样硬化患者的治疗，支架短缩率为0。
4.产品采用环氧乙烷灭菌提供，为一次性使用产品。
5*.其他：1、支架直径6.0mm-10mm±1mm。2、长度19mm-59mm±1mm。3、输送系统长度75cm至135cm±1cm。4、兼容6F的导管鞘；兼容.035的导丝。5、球囊压7atm-12atm。
| 微导管 |  | 根 | 8000 |  | 全规格 | 1*.产品组成：该产品是由手柄、应力释放管、导管和显影圈组成，导管外部涂有亲水涂层。
2*.产品材质：手柄：聚碳酸酯，应力释放管：嵌段聚醚酰胺树脂，导管：外部：聚酰胺+嵌段聚醚酰胺树脂，中间：304不锈钢，内部：聚四氟乙烯，亲水涂层，显影标记：铂铱合金。
3*.产品用途：辅助将诊断用器械/材料，和（或）治疗用器械/材料送达神经血管、周围血管在内的全身血管系统。
4.产品采用环氧乙烷灭菌提供，为一次性使用产品。
5*.其他：1、近端直径：1.7F\1.9F\2.1F。2、头端的形状分为：直型和预塑形。3、长度：156cm,可用长度：150cm。4、远端外径：2.1F\2.4F\3.0F。
| 微导管 |  | 套 | 5500 |  | 全规格 | 1*.产品组成：该产品由微导管座、应力缓冲管、管体、显影环和亲水涂层 组成，配有附件导入鞘和塑形针。2*.产品材质：产品由聚醚嵌段酰胺、不锈钢、聚四氟乙烯、聚氨酯、聚碳酸酯、铂铱合金以及PVP产品材质亲水涂层组成。
3*.产品用途：该产品用于辅助将诊断用器械/材料，和(或)治疗用器械/ 材料选择性输送至神经及外周血管系统的目标部位。
4.产品采用环氧乙烷灭菌提供，为一次性使用产品。
5*其他：1、长度：150cm-155cm。2、内径：0.021英寸、0.027英寸。3、远端外径：0.66mm-0.93mm。4近端外径：0.81mm-0.93mm。
| 亲水涂层导丝 |  | 根 | 248 |  | 全规格 | 产品组成：该产品主要由芯丝、包塑层、亲水涂层 组成，其他特征还包括尾端、软头、尖 端。其中，芯丝材料为镍钛合金，包塑 层材料为含钨的聚氨酯，亲水涂层主要 材料为聚乙烯吡咯烷酮。经环氧乙烷灭 菌，一次性使用，货架有效期三年。用途：用于介入诊断和治疗用器械的导入并定位，神经血管除外。长度：105cm-150cm；直径0.035in
| 亲水涂层导丝 |  | 根 | 348 |  | 全规格 | 产品组成：该产品主要由芯丝、包塑层、亲水涂层 组成，其他特征还包括尾端、软头、尖 端。其中，芯丝材料为镍钛合金，包塑 层材料为含钨的聚氨酯，亲水涂层主要 材料为聚乙烯吡咯烷酮。经环氧乙烷灭 菌，一次性使用，货架有效期三年。用途：用于介入诊断和治疗用器械的导入并定位，神经血管除外。导丝长度：160cm-260cm；直径0.035in
| 亲水涂层导丝 |  | 根 | 480 |  | 全规格 | 产品组成：该产品主要由芯丝、包塑层、亲水涂层 组成，其他特征还包括尾端、软头、尖 端。其中，芯丝材料为镍钛合金，包塑 层材料为含钨的聚氨酯，亲水涂层主要 材料为聚乙烯吡咯烷酮。经环氧乙烷灭 菌，一次性使用，货架有效期三年。用途：用于介入诊断和治疗用器械的导入并定位，神经血管除外。导丝长度：160cm-260cm；直径0.035in、加硬交换导丝
| 亲水涂层导丝 |  | 根 | 550 |  | 全规格 | 产品组成：该产品主要由芯丝、包塑层、亲水涂层 组成，其他特征还包括尾端、软头、尖 端。其中，芯丝材料为镍钛合金，包塑 层材料为含钨的聚氨酯，亲水涂层主要 材料为聚乙烯吡咯烷酮。经环氧乙烷灭 菌，一次性使用，货架有效期三年。用途：用于介入诊断和治疗用器械的导入并定位，神经血管除外。导丝长度：265cm-300cm；直径：0.035in；加硬超长交换导丝
| 亲水涂层导丝 |  | 根 | 448 |  | 全规格 | 产品组成：该产品主要由芯丝、包塑层、亲水涂层 组成，其他特征还包括尾端、软头、尖 端。其中，芯丝材料为镍钛合金，包塑 层材料为含钨的聚氨酯，亲水涂层主要 材料为聚乙烯吡咯烷酮。经环氧乙烷灭 菌，一次性使用，货架有效期三年。用途：用于介入诊断和治疗用器械的导入并定位，神经血管除外。导丝长度：265cm-300cm；直径：0.035in
| 腔静脉滤器系统 |  | 套 | 18810 |  | 全规格 | *腔静脉滤器系统包括非预装的腔静脉滤器和输送系统。*腔静脉滤器为可回收滤器，镍钛合金材质，可选择经股静脉或颈静脉植
入。输送系统由输送鞘管、扩张器、导管鞘、推送钢缆、止血阀
套件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。*滤器未展开长度43mm，应用最小血管直径18mm，最大26mm
| 一次性使用输注导管包 |  | 套 | 5225 |  | 全规格 | ★产品组成：本产品由输注导管、封闭导丝、注射器及注射泵（可选）组成。输注导管管体为PEBAX材质，远端输注区域的管体上设有孔缝。封闭导丝为304不锈钢材质。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。★用途：一次性使用输注导管包适用于将治疗药液注入患者的外周血管中。★直径：4F-5F；导管长度：450mm-1350mm；输注长度：50mm-500mm；输注导管、封闭导丝、注射泵、注射器。
| 一次性使用输注导管包 |  | 套 | 4500 |  | 全规格 | ★产品组成：本产品由输注导管、封闭导丝、注射器及注射泵（可选）组成。输注导管管体为PEBAX材质，远端输注区域的管体上设有孔缝。封闭导丝为304不锈钢材质。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。★用途：一次性使用输注导管包适用于将治疗药液注入患者的外周血管中。★直径：4F-5F；导管长度：450mm-1350mm；输注长度：50mm-500mm；输注导管、封闭导丝
| 自膨式外周支架系统 |  | 条 | 18700 |  | 全规格 | 1*.产品组成：该产品由自膨式支架和输送系统组成。
2*.产品材质：支架由镍钛合金制成；输送系统由内管、中间管和外管组成。
3*.产品用途：血管 PTA 术后治疗效果不充分，例如残余狭窄，夹层，由于动脉粥样硬化斑块成分脱离造成梗阻或者再闭塞。
4.产品采用环氧乙烷灭菌提供，为一次性使用产品。5*、其它：1、支架直径：3-8mm,长度20-100cm。2、输送系统长度80-135cm。3、最小兼容4F血管鞘。
| 外周球囊扩张导管 |  | 支 | 3800 |  | 全规格 | ★产品组成：该产品为OTW型球囊扩张导管，由末端、球囊、显影环、内腔管、双腔管、导管加强件、座等组件组成，涂覆亲水涂层，球囊由尼龙12制成。产品环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期2年。★用途：该产品适用于肾动脉、股动脉、髂动脉、锁骨下动脉、腘动脉、颈动脉、胫动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，但不包括颅内动静脉血管；该产品也适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的堵塞病变。★球囊直径：4mm-12mm；球囊长度：20mm-150mm；导管长度：50cm-130cm；全系列兼容0.035in导丝
| 外周球囊扩张导管 |  | 支 | 7700 |  | 全规格 | ★产品组成：该产品为OTW型球囊扩张导管，由末端、球囊、显影环、内腔管、双腔管、导管加强件、座等组件组成，涂覆亲水涂层，球囊由尼龙12制成。产品环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期2年。★用途：该产品适用于肾动脉、股动脉、髂动脉、锁骨下动脉、腘动脉、颈动脉、胫动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，但不包括颅内动静脉血管；该产品也适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的堵塞病变。★球囊直径：2mm-8mm；球囊长度：20mm-150mm；导管长度：50cm-130cm；全系列兼容0.018in导丝
| 导丝 |  | 根 | 1900 |  | 全规格 | ★产品组成：该产品由导丝及其附件组成。导丝由芯线、护套、涂层、不透射线标记线圈组成。主要材料包括304不锈钢、聚氨酯、聚乙烯吡咯烷酮等。附件包括：插入器、成形器、扭矩装置。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期2年。★用途：本产品为一种导丝，用于将血管造影导管、微导管、球囊导管导入血管。不得将本产品用于冠状动脉或神经血管。★最大外径0.42-0.06mm,长度1350mm-1800mm±20mm,头部形状：直头和角度型。
| 微导管 |  | 根 | 5500 |  | 全规格 | ★产品组成;该产品由微导管及其附件组成。微导管由管体、导管接口、保护套、涂层、不透射线标记物组成。附件包括：注射器（1mL）、注射器（2.5mL）、Y型连接器、成型芯轴。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期二年。★用途：用于外周血管内输注药剂，如造影剂、抗癌药物和溶栓剂，以及在栓塞治疗期间将栓塞剂输至目标部位。不得将本产品用于涉及冠状动脉或神经血管的手术。★远端外径：1.9F;近端外径：2.8F；导管长度：1100mm-1500mm；全系列兼容0.018in导丝。头端形态：直型和预塑型。
| 递送辅助微导管 |  | 根 | 8800 |  | 全规格 | 1*.产品组成：该产品由导管座、应力缓冲管、管体、显影环和位于 其远端部位的远端囊体组成，配有附件导入鞘。
2*.产品材质：产品由聚醚嵌段酰胺、聚氨酯、不锈钢、聚四氟乙烯、聚碳酸酯、铂铱合金以及PVP产品材质亲水涂层组成。
3*.产品用途：该产品适用于神经血管及外周血管系统，用于导引介入导管到达目标部位，并用于输送液体材料，如造影剂。
4.产品采用环氧乙烷灭菌提供，为一次性使用产品。
5*.其他：1、外径：5F内径：0.017英寸，远端囊体外径：0.050英寸，适配0.055英寸的导管。2、外径：6F；内径：0.021英寸，远端囊体外径：0.065英寸，适配0.070英寸的导管。3、兼容0.014英寸导丝。4、长度：155cm，囊体长度40mm。5、在严重迂曲血管条件小输送大尺寸器械以减少窗台效应。
| 一次性使用介入微导管 |  | 根 | 3600 |  | 全型号 | 1*用途：该产品适用于人体外周血管。通过微导丝辅助到达指定位置后,使用微导管将诊断、栓塞或治疗性物质输注到目标血管内。
2*产品组成：该产品由微导管、微导管塑形针、注射器、微导丝及其配件组成，微导丝配件包括微导丝塑形针、微导丝扭转器。其中微导管由导管座、应力保护管、管体和亲水涂层组成。微导丝由芯丝、显影线圈、覆膜和亲水涂层组成。微导管管体中间层为不锈钢编织，微导管近端到远端渐变硬度和管径，高扭矩设计，导管端 1mm 铂铱合金显影环，管身添加充分显影剂，导管内层富有PTFE涂层，可安全输送各种栓塞材料和造影剂；产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用,货架有效期为2年。
3*微导管直径有1.8F、2F、2.2F、2.4F、2.6F，长度有105cm、130cm、150cm、165cm、180cm。
|  |  |  | 3900 |  |  | 套装内配套微导丝直径为0.021英寸，长度为165cm、180cm。
| 外周微导管 |  | 根 | 5500 |  | 全型号 | 1*用途：该产品适用于人体外周血管。通过微导丝辅助到达指定位置后，使用微导管可控而选择性的将诊断、栓塞或治疗性物质输注到目标血管内。
2*产品组成：该产品由微导管、微导管塑形针、注射器组成，其中微导管宙导管座、应力保护管、管体和亲水涂层组成。微导管管体中间层为不锈钢编织，微导管近端到远端渐变硬度和管径，高扭矩设计，导管端 1mm 铂铱合金显影环，管身添加充分显影剂，导管内层富有PTFE涂层，可安全输送各种栓塞材料和造影剂；环氧之烷灭菌.一次性使用。货架有效期两年。
3*微导管直径为2.6F，长度有105cm、130cm、150cm、165cm、180cm。
| 外周血管微导丝 |  | 根 | 1500 |  | 全型号 | 1*用途：该产品适用于外周血管内诊断或介入治疗手术中引导导管的插入。
2*产品组成：该产品由聚氨酯包覆渐变直径的镍钛芯丝,以及芯丝头端的缠绕黄金线圈组成。微导丝表面涂有亲水涂层。配件包括扭转器、塑形针。头端3cm 黄金显影线圈，头端圆润设计，特殊柔软材料，头端可反复塑形，支撑段同轴设计，镍钛合金芯杆，流线型椎体过渡，头端Core-to-tip 结构。产品环氧乙烷灭菌,一次性使用。货架有效期三年。
3*微导丝直径有0.016英寸、0.018英寸、0.021英寸，长度为165cm、180cm，直型和45°预塑形。
| 一次性使用介入微导管 |  | 根 | 3600 |  | 全型号 | 1*用途：该产品适用于人体外周血管。通过微导丝辅助到达指定位置后,使用微导管将诊断、栓塞或治疗性物质输注到目标血管内。
2*产品组成：该产品由微导管、微导管塑形针、注射器及其配件组成，微导丝配件包括微导丝塑形针、微导丝扭转器。微导管由导管座、应力保护管、管体和亲水涂层组成。微导管管体中间层为不锈钢编织，微导管近端到远端渐变硬度和管径，高扭矩设计，导管端 1mm 铂铱合金显影环，管身添加充分显影剂，导管内层富有PTFE涂层，可安全输送各种栓塞材料和造影剂；产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用,货架有效期为2年。
3*微导管直径有1.8F、2F、2.2F、2.4F、2.6F，长度有105cm、130cm、150cm、165cm、180cm。
| 聚乙烯醇栓塞微球 |  | 瓶 | 2800 |  | 全型号 | 1*用途：本产品适用于原发性肝脏富血管恶性肿瘤或肝转移的供血血管的栓塞治疗。
微球经压缩50%后依然可恢复至球形，受65g力不会破损。
2*产品组成：本品是以聚乙烯醇(PVA）为主链的大分子交联聚合体，分为蓝色型和无色型。蓝色型产品为无色型产品经活性蓝修饰而成。保存溶液为生理氯化钠溶液。产品经湿热灭菌，一次性使用,货架有效期2年。
产品规格为:2ml微球+6ml生理盐水保存液，3*微球规格为75μm-150μm、100μm-300μm、300μm-500μm、500μm-700μm、700μm-900μm、900μm-1200μm。
| 聚乙烯醇栓塞微球 |  | 瓶 | 19000 |  |  | 1*用途：本产品适用于原发性肝脏富血管恶性肿瘤或肝转移的供血血管的栓塞治疗。
微球经压缩50%后依然可恢复至球形，受65g力不会破损。同时兼备栽药功能，快速栽药：5min 可完成95%以上的药物加载，长期缓释：药物进入人体 90 天后依然可检测到有效药物杀伤浓度。2*产品组成：本品是以聚乙烯醇(PVA）为主链的大分子交联聚合体，分为蓝色型和无色型。蓝色型产品为无色型产品经活性蓝修饰而成。保存溶液为生理氯化钠溶液。产品经湿热灭菌，一次性使用,货架有效期2年。
3*产品规格为:2ml微球+6ml生理盐水保存液，微球规格为75μm-150μm、100μm-300μm、300μm-500μm、500μm-700μm、700μm-900μm、900μm-1200μm。
| 外周微导管 |  | 根 | 3300 |  | 全型号 | 1*用途：该产品适用于人体外周及腹部血管。通过导丝到达指定位置后,可以使用微导管可控而选择性地将诊断、栓塞或洽疗制剂输注到血管内。
2*产品组成：该产品由管体、显影环、应力保护管、导管座、表面涂层组成，主要材料包括丙层PTFE、304不锈钢丝、Pebax、Nylon、聚碳酸酯、硅酮涂层等。该产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品有效期两年。
3*微导管直径为2.6F，微导管长度有135cm、150cm。
| 涂层导丝 |  | 根 | 1200 |  | 全规格 | *由芯丝和护套组成，导丝表面涂覆亲水涂层，部分型号规格远端带有显影弹簧。部分型号规格配有塑形器及扭控器。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。*引导其他器械插入血管，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立血管内通路。*直径：0.012in-0.038in；长度：50cm-300cm
| 经股动脉导管鞘封堵修复系统 |  | 套 | 4800 |  | 全规格 | 1*产品组成：产品由导管鞘，扩张器，导丝，调直器，穿刺针，三通阀，切皮刀组成，其中导管鞘由SIS修补片、PGA缝线、鞘管、金属销、硅胶密封圈、鞘管固定扣、鞘管座组成。产品一次性使用，环氧乙烷灭菌，货架有效期2年。2*用途：该器械用于经皮插入股动脉血管中作为导管鞘为介入操作建立手术通道，并可实现对穿刺点的封堵止血。3*导管鞘/穿刺封堵/血管修复三合一将降解生物膜置入穿刺通道，达到快速止血安全有效；4*外径：5F/6F/7F/8F。
| 碳涂层支架 |  | 个 | 14000 |  | 全规格 | 1*.产品组成：该产品由RX型球囊扩张导管和预装支架组成；具有生物诱导碳涂层（iCarbofilm)并带有远近端各１个铂金丝的不透射线点。
2*.产品材质：支架材料为L605钴铬合金。
3*.产品用途：适用于外周血管选择性支架初次血管成形术。
4.产品采用环氧乙烷灭菌提供，为一次性使用产品。
5*.其他：1、支架直径2.25-4.5mm±1mm。2、长度7mm-31mm±1mm。3、输送系统长度142cm±1mm。4、适配导鞘4F；适配5F的导管。5、兼容0.014英寸的导丝。6、球囊压力：9atm-18atm。
| 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 |  | 套 | 38000 |  | 全规格 | 1*.产品组成：该产品由药物涂层支架和输送系统组成。
2*.产品材质：其中支架材料选月钴铬合金L605，药物涂层由载有雷帕霉素（西罗莫司）的偏氟乙烯六氟丙烯共聚物载体及聚丙烯酸酯底涂层组成，至物密度8.5士2.1ug/ mm 。输送系统由导管座、应力扩散管、球囊组成。支架安装在球囊上。
3*.产品用途：该产品适用于症状性椎动脉颅外段狭窄的扩张。
4.产品采用环氧乙烷灭菌提供，为一次性使用产品。
5*.其他：1、具有椎动脉狭窄适应症。2、直径2.5-5.0mm。3、长度8-20mm。4、型号数量：24个.5、有4.5和5.0mm型号。6、有永久氟化物涂层。7、药物释放量：第一周释放50%，90天释放80%，120天释放90%。
| 颅内支架 |  | 条 | 42500 |  | 全规格 | 1.产品组成：该产品由支架和传送系统组成，2*.产品材质：传送系统包括一条传送导丝和一个导入器。支架预装在导入器内部的传送导丝上。支架由镍钛合金材料制成，釆用闭合式设计。支架每一端有四个铂钨合金标记带，支架外表面涂有Parylene-C涂层。传送导丝由带有不透X线标记的镍钛诺导丝芯构成。
3*.产品用途：该产品与治疗颅内动脉瘤的栓塞装置一起使用。
4.产品采用环氧乙烷灭菌提供，为一次性使用产品。
5*.其他：1、闭环激光雕刻支架。2、支架适应血管直径2.5mm-5mm。3、直径：4.0mm。4、长度：16mm/23mm/30mm/39mm。4、远端导丝长度：12mm。
| 颅内支架 |  | 条 | 44000 |  | 全规格 | 1.产品组成：该产品由支架和传送系统组成，2*.产品材质：传送系统包括一条传送导丝和一个导入器。支架预装在导入器内部的传送导丝上。支架由镍钛合金材料制成，釆用闭合式设计。支架每一端有四个铂钨合金标记带，支架外表面涂有Parylene-C涂层。传送导丝由带有不透X线标记的镍钛诺导丝芯构成。
3*.产品用途：该产品与治疗颅内动脉瘤的栓塞装置一起使用。
4.产品采用环氧乙烷灭菌提供，为一次性使用产品。
5*.其他：1、闭环激光雕刻支架。2、支架适应血管直径2.5mm-5mm。3、直径：4.0mm。4、长度：16mm/23mm/30mm/39mm。4、远端无头端。
| 灌注导管 |  | 根 | 4700 |  | 全规格 | 1.产品组成：主要由导管、导管座组成。
2*.产品材质：产品外表面有亲水涂层，内部有PTFE涂层。导管体部的远端部分不透X线，远端有一个标记带，材料为铂钨合金。
3.产品用途：用于将各种诊断器械、治疗栓塞用器械和治疗药剂注入血管系统，并可用于外周和冠状血管系统和超选择性血管造影。
4.产品采用环氧乙烷灭菌提供，为一次性使用产品。
5*.其他：1.该灌注导管是Enterprise2和EmbotrapII的配套支架微导管。2.内径0.021英寸。3、长度70cm-170cm。4、远端外径：0.55mm-0.75mm、近端外径：0.75mm-0.95mm。
| 颅内球囊扩张导管 |  | 根 | 9000 |  | 全规格 | ★1、适用于非急性期症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄病人的介入治疗，通过球囊扩张，改善颅内动脉血管的血流灌注。
★2、产品为快速交换型(RX型)球囊扩张导管。产品由远端头端、带环芯轴、球囊保护套、球囊、球囊内管、不透射线标记、亲水涂层、硅油涂层、球囊外管、海波管、耐折弯护套、球囊座组成。
★3、球囊直径：1.5mm-4.5mm,球囊长度：6mm-25mm,输送系统长度：155cm。
4、材质：聚醚嵌段聚酰胺、不锈钢、PTFE、聚乙烯吡咯烷酮、铂铱合金、聚乙烯。
5、环氧乙烷灭菌，产品有效期至少2年。
| 导管鞘 |  | 根 | 9300 |  | 全规格 | 1.产品组成：导管鞘产品主要由鞘管、扩张期、Y阀组成。其中，鞘管主要由鞘管管体、鞘管座、显影环、应力释放管和止血阀组成。
2*.产品材质：产品由聚酰胺、聚醚嵌段酰胺、聚氨酯、不锈钢、聚四氟乙烯、聚碳酸酯、铂铱合金以及PVP亲水涂层组成。
3*.产品用途：导管鞘用于建立血管内器械的经皮进入通路，并协助器械输送至外周、冠脉和颅内血管系统。
4.产品采用环氧乙烷灭菌提供，为一次性使用产品。
5*.其他：1、长度：80cm-125cm；2、外径0.082英寸-0.105英寸,3、内径：0.071英寸-0.089英寸。
| 远端通路导管 |  | 根 | 17800 |  | 全规格 | 1*.产品组成：远端通路导管由管体、应力缓冲管、座、亲水涂层、末端头端和显影环组成。附件为导入鞘管和塑形针。
2*.产品材质：由尼龙、聚醚酰胺、聚氨酯、聚四氟乙烯、聚碳酸酯、铂铱合金、不锈钢组成。
3*.产品用途：远端通路导管适用于常规血管，包括神经和外周血管系统。远端通路导管可用于辅助插入诊断或治疗装置。远端 通路导管不适用于冠状动脉。
4.产品采用环氧乙烷灭菌提供，为一次性使用产品。
5*.其他：外径：1.78mm-2.12mm；2、长度：105cm-125cm；3、内径：1.4mm-1.78mm。
| 远端通路导管 |  | 根 | 26800 |  | 全规格 | 1*.产品组成：该产品由管体、应力缓冲管、座、亲水涂层、末端头 端和显影环组成。附件为导入鞘管和塑形针。
2*.产品材质：产品由聚酰胺、聚醚嵌段酰胺、聚氨酯、不锈钢、聚四氟乙烯、聚碳酸酯、铂铱合金以及PVP亲水涂层组成。
3*.产品用途：该产品适用于在神经血管和外周血管中辅助插入诊断 或治疗装置。
4.产品采用环氧乙烷灭菌提供，为一次性使用产品。
5*.其他：1、长度：105cm-133cm；2、外径:5F和6F,3、内径:0.055英寸-0.070英寸。
| 取栓支架 |  | 套 | 28600 |  | 全规格 | 1*.产品组成：该产品由支架型取栓网、推送金属丝和不透射线标记(近端显影圈、远端显影点) 组成，预装于保护套内；
2*.产品材质：支架型取栓网和推送金属丝均由镍合金制成。
3*.适用范围：该产品适用于不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物(IV t-PA)或IV t-PA治疗失败的患者，预期用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓，从而恢复血流；
4.产品采用环氧乙烷灭菌提供，为一次性使用产品。
5*.其他：1、型号分为：3-30、4-30、4-40、5-40、6-40五个型号规格，2、并且增加三层亲水涂层设计，有利于支架的输送；3、适配0.021的微导管；4、适用于血管直径：2.0mm-6.0mm；6、输送系统长度：185cm。
| 神经血管导丝 |  | 根 | 5700 |  | 全规格 | 1*、远端刻槽海波管设计，提供1:1扭控2、刻槽工艺使得导丝头端塑形保持能力更好3、专利的涂层配方技术，涂层稳定更牢固，更好的导丝通过性3*、弹簧圈显影+最外层显影护层，两层显影结构远端显影更清晰4*、高强度不锈钢合金芯丝，加强的导丝近端支撑力5*、提供多种规格型号，更好满足手术需求；产品经环氧乙烷灭菌产品效期三年。
| 栓塞保护器 |  | 套 | 19800 |  | 全规格 | 1*.产品组成:该产品由连接在不锈钢丝上的镍钛抓捕丝贯穿着的抓铺网和导管组成。
2*.产品材质：抓捕网材料为镍钛合金，带有与镍钛合金共价结合的肝素分子涂层。钝性冲洗针头在手术准备时用来冲洗导管的递送端。不锈钢丝外部涂覆 PTFE 涂层。肝素涂层目的在于保持抓捕网的开放。
3*.产品用途：用于在血管介入手术中为患者提供尾端栓塞的保护，使用血管部位包括外周血管和颈动脉。
4.产品采用环氧乙烷灭菌提供，为一次性使用产品。
5*.其他：1、兼容0.014英寸导丝。2、伞体直径：3mm-7mm。3、输送系统长度320cm和190cm。4、独立导丝RX型。5、输送管鞘外径：1.05mm；回收管鞘外径：1.35mm
| 球囊扩张导管 |  | 根 | 7200 |  | 全规格 | 1*、14系统快速交换设计。14系统达到更小的外径，与14导丝适配性更好，球囊推送和到位能力更强；快速交换设计减少长导丝交换，提高手术效率，缩短手术时间。
2*.更小的球囊头端和Mark点通过外径。激光焊接头锥形端，最远端外径0.017inch；先进的折叠和回卷工艺优化达到更小的球囊通过外径。更出色的球囊通过与到位能力
3*.PA12材料。颈动脉及颅外段血管较颅内动脉血管弹力纤维和肌层解构更厚，斑块更硬，需要材料更硬的球囊材料[1]。该产品硬度较Pebax球囊略高，扩张硬斑块能力更强；球囊耐高压，应对钙化斑块更得心应手。更适合颈动脉等颅外段狭窄病变
4*.卓越的球囊折叠工艺。充盈后泄压时间更快，提高手术效率，减少手术时间，减少窦性反应风险；回抱性能优异，再折叠后的通过性能佳，回撤体外更安全，多次使用减少患者手术费用。
1 Journal of Stroke 2017;19(3):249-260.
| PTA球囊导管 |  | 个 | 4210 |  | 全规格 | 1*.产品组成：该产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、导管(内、外管) 交换管、海波管、不透X线标记、抗折装置、管座构成。其中球囊材料为尼龙(Nylon12)和尼龙弹性体(Pebax4033)混合物组成。2*、材质：导管近端管材料为304V不锈钢且远端同轴管材料为尼龙聚合物。3*.产品用途：用于改善慢性闭塞缺血性患者。适用于颅外段血管腔内成形术。4.产品采用环氧乙烷灭菌提供，为一次性使用产品。5*.其他:1、球囊直径2.0mm-7.0mm。2、 球囊长度15mm-120mm。3、输送系统长度150cm-155cm。4、球囊压力：6atm-22atm。5、兼容0.014英寸导丝。6、适配穿刺鞘：2.0mm-5mm适配4F鞘。6.0mm-7.0mm适配5F鞘。
| 取栓支架 |  | 根 | 19500 |  | 全规格 | 1*.产品组成：产品由头端、支架、显影环和输送导丝组成。
2*.产品材质：产品取栓结构采用支架型设计，材质为镍钛合金(Niti)。
3*.产品用途：该产品预期用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓，从而恢复血流，包括颈内动脉、大脑中动脉的M1和M2段。
4.产品采用环氧乙烷灭菌提供，为一次性使用产品。
5*.其他：1、支架头端设有抓捕篮，能够加强血栓捕获，防止碎栓逃逸。2、支架有两根显影丝螺旋缠绕，使得支架全身显影。3、全系列兼容0.017英寸内径微导管，提高到位成功率，降低血栓移位风险。
| 颅内血栓抽吸导管 |  | 根 | 24800 |  | 全规格 | ★1、颅内血栓抽吸导管适用于对颅内大血管阻塞(颈内动脉大脑中动脉-M1段和M2段、基底动脉和椎动脉内)继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通，而且必须在症状发作的8小时内。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物(IVt-PA)或IVt-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。
★2、由血栓抽吸导管、抽吸延长管、带止血阀的Y型连接器、可撕裂鞘、蒸汽塑形芯棒和卡板尺组成。
★3、外径0.080in，内径0.068in，长度：115cm/120cm/125cm/127cm/132cm。（±2cm）
4、通体线圈缠绕，全程PTFE内衬，16个过渡节段，近端三倍线圈缠绕，中段双倍线圈缠绕，头端单倍线圈缠绕+抗负压金属环。
5、颅内血栓抽吸导管中的所有组件均经环氧乙烷灭菌，仅供一次性使用，货架有效期至少3年。
| 血栓抽吸导管 |  | 根 | 26800 |  | 全规格 | 1*.产品组成：血栓抽吸导管由管体、应力缓冲管、座、亲水涂层末端头端和显影环组成，导管为非水合性导管。包装 内配有附件导入鞘管和塑形针。
2*.产品材质：产品由聚酰胺、聚醚嵌段酰胺、聚氨酯、不锈钢、聚四氟乙烯、聚碳酸酯、铂铱合金以及PVP亲水涂层组成。
3*.产品用途：适用于在症状发作后8小时内，用于继发于颅内大血管 闭塞(颈内动脉、大脑中动脉M1和M2段、基底动脉和 椎动脉)的急性缺血性脑卒中患者的血运重建。不能 使用静脉组织型纤溶酶原激活物(IV t-PA)或IV t- PA治疗失败的患者是该治疗的人选。
4.产品采用环氧乙烷灭菌提供，为一次性使用产品。
5*.其他：1、直径：5F。2、长度：115cm、125cm、133cm。3、直径：6F；长度：105cm、115cm、125cm、133cm。4、外径：1.78mm-2.12mm。5、内径：1.4mm-1.78mm。
| 输送导管 |  | 根 | 9600 |  | 全规格 | ★1、该产品适用于介入性器械的导入，协助介入性器械深入外周、冠状和颅内血管系统。
2、产品由输送导管、扩张器、带止血阀的Y型连接器、止血阀适配器和适配导管组成。
★3、外径8F/内径为0.088in;有效长度80CM/90CM/100CM/105CM/125CM。（±2cm）
★4、头端形状：直型/弯型；
★5、远端柔软区长度：4CM，亲水段长度：7cm。（±2cm）
★6、导丝兼容0.035in/0.038in。
7、该产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌。货架有效期至少3年。
| 颅内球囊扩张导管 |  | 根 | 19000 |  | 全规格 | *产品结构：产品由球囊扩张导管和附件塑形针组成。球囊扩张导管为整体交换型（OTW型），由头端、球囊、内管、外管、显影环、耐弯折护套和座组成，导管远端涂覆亲水涂层。技术特点：头端可塑形，便于神经血管内的超选，到位容易，跟踪性强，管身柔顺且过弯能力强；
在充盈及泄压过程中球囊囊体的体积变化平稳，压力呈线性反馈，球囊回抱及回撤顺滑，扩张血管更安全高效；0.017inch及0.021inch两种导管内径，球囊扩张完无需交换即可直接释放支架。PTFE内腔提供优良的通过性，既可配合取栓支架取栓，又可用于颅内狭窄支架的置入，提高了缺血术式中的工作效率；
三种可用长度适合于不同血管条件及不同位置的病变。*技术参数：①内径：0.017/0.021inch；②头端可塑形段长度：1/3/6/9cm；③可用长度：150/155/160cm；④球囊长度：6/9/12/15/20/25mm；⑤球囊直径1.5/1.75/2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0/4.5mm
| 微导丝 |  | 套 | 5200 |  | 全型号 | 1*微导丝由芯丝、弹簧圈和海波管组成。2*微导丝远端表面有亲水涂层。微导丝的配件包含扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。3*产品适用于神经血管系统和外周血管系统，用于建立通路，引导诊断或治疗器械插入血管或在血管内的放置。1*强化不锈钢芯丝及切槽镍钛合金海波管设计最大提升导丝扭控性;
2*独特海波管设计提升在复杂血管内的过弯能力;
3*带状芯丝头端提升导丝塑形及塑形保持能力;
4*UP-BRIADTM Coil提升导丝头端柔软度;降低血管壁损伤;
5*14系列包含柔软、标准、支撑，三种支撑强度，且不影响远端柔顺性，满足广泛临床需求;
6*215cm规格长度相较一般200cm导丝更长，易于术者操控;
| 血流导向密网支架 |  | 套 | 155000 |  | 全型号 | 1*产品组成：该产品由支架、输送系统组成，支架由铂金芯镍钛丝编织而成，支架两端有铂铱合金显影环。输送系统由输送导丝和导入鞘组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。2*用途：该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的小型(瘤体最大径<10mm)囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。3*密网（血流导向密网支架）：通体显影，镍钛包裹铂金选材，直径3.5以下用21微导管，3.5以上用27微导管，可选择范围广，多种编织股数48，72，96，金属覆盖率稳定在30%左右，推送杆导丝头端可二次塑形，近远端各三个显影点辅助支架精准定位。4*支架直径：2.5mm-6mm；支架长度：10mm-50mm
| 颅内微导管 |  | 根 | 22000 |  | 全型号 | 1*产品组成：该产品由导管座、应力释放连接件、导管管身、亲水涂层、显影环及塑形针附件组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。2*用途：该产品适用于在颅内神经血管中对血流导向装置或其他颅内治疗设备的输送。3*近端外径：3.1F;远端外径：2.8F;内径：0.021in-0.027in；长度：130cm-160cm